ATENÇÃO ao enviar sua Notificação de Invenção: A CTIT utiliza o software IBM Notes para envio e recebimento de mensagens em seus e-mails corporativos, cuja capacidade máxima é de 20 MB para os anexos. As correspondências eletrônicas contendo anexos que ultrapassem esse limite de tamanho são automaticamente rejeitadas, sem que o remetente seja avisado do não-recebimento. Caso seja necessário o envio de documentos maiores, favor entrar em contato.

Todas as informações aqui escritas são de responsabilidade dos autores

Informamos que seguimos a Lei Geral De Proteção De Dados – LGPD e as informações preenchidas são usadas exclusivamente para o propósito de registro de solicitação. As informações serão armazenadas de forma segura, observando os princípios da finalidade e necessidade, conforme a Lei nº 13.709/18.

| NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO | Data do envio: / / |
| --- | --- |

Seção 1: Invenção

| - - Área do conhecimento da Tecnologia: Área predominante. ( ) Biotecnologia; ( X ) Engenharia; ( ) Química; ( ) Farmácia; ( ) Outra. Áreas do conhecimento abrangidas:. Ciências Biológicas; ( ) Biologia Geral ( ) Genética ( ) Botânica ( ) Zoologia ( ) Ecologia; ( ) Morfologia ( ) Fisiologia ( ) Bioquímica ( ) Biofísica ( ) Farmacologia; ( ) Imunologia ( ) Microbiologia ( ) Parasitologia. Engenharias; ( ) Engenharia Civil ( ) Engenharia de Minas ( ) Engenharia de Materiais e Metalúrgica (X) Engenharia Elétrica ( ) Engenharia Mecânica; ( ) Engenharia Química ( ) Engenharia Sanitária ( ) Engenharia de Produção ( ) Engenharia Nuclear ( ) Engenharia de Transportes; ( ) Engenharia Naval e Oceânica ( ) Engenharia Aeroespacial (X) Engenharia Biomédica. Ciências da Saúde; ( ) Medicina ( ) Odontologia ( ) Farmácia; ( ) Enfermagem ( ) Nutrição ( ) Saúde Coletiva; ( ) Fonoaudiologia ( ) Fisioterapia e Terapia Ocupacional ( ) Educação Física. Ciências Agrárias; ( ) Agronomia ( ) Recursos Florestais e Engenharia Florestal ( ) Engenharia Agrícola; ( ) Zootecnia ( ) Medicina Veterinária ( ) Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca; ( ) Ciência e Tecnologia de Alimentos. Ciências Sociais Aplicadas; ( ) Direito ( ) Administração ( ) Economia ( ) Arquitetura e Urbanismo ( ) Comunicação; ( ) Planejamento Urbano e Regional ( ) Demografia ( ) Ciência da Informação ( ) Museologia; ( ) Serviço Social ( ) Economia Doméstica ( ) Desenho Industrial ( ) Turismo. Outros; ( ) Administração Hospitalar ( ) Administração Rural ( ) Carreira Militar ( ) Carreira Religiosa ( ) Ciências ( ) Biomedicina ( ) Ciências Atuariais ( ) Ciências Sociais ( ) Decoração; ( ) Desenho de Moda ( ) Desenho de Projetos ( ) Diplomacia ( ) Engenharia de Agrimensura ( ) Engenharia Cartográfica ( ) Engenharia de Armamentos; ( ) Engenharia Mecatrônica ( ) Engenharia Têxtil ( ) Estudos Sociais ( ) História Natural ( ) Química Industrial ( ) Relações Internacionais ( ) Relações Publicas ( ) Secretariado Executivo. Ciências Exatas e da Terra; ( ) Matemática ( ) Probabilidade e Estatística ( ) Ciência da Computação; ( ) Astronomia ( ) Física ( ) Química; ( ) GeoCiências ( ) Oceanografia. Ciências Humanas; ( ) Filosofia ( ) Sociologia ( ) Antropologia ( ) Arqueologia; ( ) História ( ) Geografia ( ) Psicologia; ( ) Educação ( ) Ciência Política ( ) Teologia. Lingüística, Letras e Artes; ( ) Lingüística; ( ) Letras; ( ) Artes. |
| --- |
| 1.2 - Em que consiste a invenção? ( X ) novo produto ( ) novo processo | ( ) novo uso para algo que já existe ( ) aperfeiçoamento de algo que já existe |
| 1.3 - A invenção ou parte dela já foi apresentada por algum meio? ATENÇÃO! Caso você divulgue a sua invenção antes de depositar o pedido de patente, você tem até 12 meses para realizar o depósito de pedido de patente no Brasil. Após esse prazo, a sua invenção é considerada como parte do estado da técnica e não pode mais ser protegida como patente. Vale ressaltar que esse período de 12 meses, chamado de “Período de Graça”, não é válido em todos os países. Alguns países só aceitam depósito de pedido de patente para invenções que não foram divulgadas, por nenhum meio (descrição escrita, oral ou por qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior), antes da data do depósito. FAVOR NOS COMUNICAR CASO HAJA ALGUM TIPO DE DIVULGAÇÃO APÓS O ENVIO DA PRESENTE NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO. ( ) Não. ( X ) Sim. ENCAMINHAR CÓPIA DOS DOCUMENTOS ( ) Monografia(s), dissertação(ões) ou tese(s) - Data da apresentação: / / Título: Instituição: Link: ( X ) Artigo(s) / Resumo(s) - Data da submissão: / / Data da publicação: / / Título: A Low-Power Bluetooth LE Surface EMG Sensor (autores: Robert Ribeiro Gomes, Bruno Ribeiro Chaves, Renan Fernandes Kozan, Dalton Martini Colombo). Cópia do artigo em anexo (663744.pdf). Periódico: [PREENCHER: nome do periódico/congresso, volume e páginas — confirmar se a divulgação ocorreu como artigo em periódico ou como publicação em anais de congresso e, neste último caso, assinalar também o campo Congresso(s) abaixo] Link: [PREENCHER: DOI ou URL da publicação] ( ) Congresso(s) - Data: / / Nome Congresso: Título: Link: Forma de divulgação: ( ) Apresentação Oral ( ) Apresentação de Pôster ( ) Publicação em Anais ( ) Demais apresentações(s) / Outros meio(s) de comunicação - Data: / / Qual: Local: Link: ( ) Pedido de Patente de autoria de um ou mais Inventores - Data do depósito: / / Número do Pedido: Título: ( ) Apresentação oral/vídeo Data da apresentação: / / Mídia: Link: |  |
| 1.4 - Título sugerido para a invenção Sensor vestível de eletromiografia de superfície de baixo consumo, com cadeia de condicionamento analógico de ganho ajustável digitalmente e transmissão sem fio por Bluetooth Low Energy. |  |
| 1.5 – Palavras chave (no mínimo cinco, em português e inglês). Português: eletromiografia de superfície; sensor vestível; Bluetooth Low Energy; baixo consumo de energia; ganho ajustável digitalmente; conversor analógico-digital sigma-delta; monitoramento muscular; reabilitação. Inglês: surface electromyography; wearable sensor; Bluetooth Low Energy; low-power consumption; digitally adjustable gain; sigma-delta analog-to-digital converter; muscle monitoring; rehabilitation. |  |
| 1.6 – Campo da invenção (resumir a invenção em um parágrafo). A presente invenção pertence ao campo da instrumentação eletrônica biomédica, mais especificamente ao de sensores vestíveis para aquisição e transmissão sem fio de sinais bioelétricos. Trata-se de um nó sensor de eletromiografia de superfície (sEMG) de canal único, alimentado por bateria e de baixo consumo, montado em placa de circuito impresso de 55 mm x 30 mm, que integra: (i) uma cadeia de condicionamento analógico dedicada à banda mioelétrica de 30 Hz a 400 Hz, formada por amplificador de instrumentação de micropotência com rede de proteção de entrada contra interferência eletromagnética, descarga eletrostática, sobrecorrente e sobretensão, por filtros ativos Sallen-Key de segunda ordem com resposta Butterworth em configuração passa-banda e por estágio deslocador de nível referenciado a tensão de precisão; (ii) um estágio de ganho ajustável remotamente por potenciômetro digital comandado por barramento I2C, que permite adaptar a amplitude do sinal ao grupo muscular e ao sítio de medição sem qualquer intervenção física no dispositivo; (iii) um conversor analógico-digital sigma-delta de 16 bits operando a 2 kamostras/s; e (iv) um microcontrolador com rádio Bluetooth Low Energy integrado, cujo firmware agrega as amostras em pacotes e reduz deliberadamente o ciclo de trabalho do rádio, de modo que o conjunto consome 45,32 mW em transmissão contínua, cerca de 30% menos que sistemas sem fio de sEMG comparáveis descritos no estado da técnica. |  |
| 1.7 – Introdução (Descrever, de forma sucinta, o contexto necessário para entendimento do problema. Inserir apenas referências relevantes. Não existe o campo referências, portanto as referências devem vir completas ao final de cada parágrafo). A eletromiografia de superfície (sEMG) registra, de forma não invasiva, os potenciais extracelulares gerados pela ação das unidades motoras, fornecendo uma medida direta do acionamento neuromuscular em tempo real. Como a amplitude do sinal de sEMG cresce com o número de fibras recrutadas e seu conteúdo espectral reflete a velocidade de condução, a técnica tornou-se central em reabilitação, ergonomia, ciências do esporte e interfaces homem-máquina, sendo empregada em biofeedback pós-acidente vascular cerebral, próteses mioelétricas, exoesqueletos e no acompanhamento da fadiga muscular específica para ajuste de cargas de treino (R. Merletti e P. J. Parker, Electromyography: Physiology, Engineering, and Non-Invasive Applications, IEEE Press/Wiley, 2004; C. J. De Luca, Surface electromyography: Detection and recording, DelSys Incorporated, 2006; T. Supuk, T. Bajd e G. Kurillo, Design and evaluation of a low-cost EMG controlled functional electrical stimulation system, Journal of Medical Engineering and Technology, vol. 38, no. 3, pp. 150-161, 2014; G. Biagetti, P. Crippa, L. Falaschetti, S. Orcioni e C. Turchetti, EMG decomposition for kinesiology and rehabilitation applications, IEEE Reviews in Biomedical Engineering, vol. 13, pp. 296-310, 2020). O sinal de sEMG impõe requisitos severos ao circuito de aquisição. Sua amplitude situa-se tipicamente entre 0,01 mV e 5 mV, com valores de pico a pico inferiores a 6 mV e valor eficaz abaixo de 1,5 mV; o espectro estende-se de 0 Hz a 500 Hz, com a maior parte da energia concentrada entre 50 Hz e 150 Hz, faixa em que a suscetibilidade a interferências é elevada. Em consequência, o circuito de processamento deve apresentar alta impedância de entrada, ganho elevado, alta razão de rejeição de modo comum e baixo ruído (X.-B. Chen, Y.-X. Zhou, H.-P. Wang, X.-Y. Lü e Z.-G. Wang, Design of sEMG-detecting circuit for EMG-bridge, 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), pp. 382-385, 2017; P. Xiong, C. Wu, H. Zhou, A. Song, L. Hu e X. P. Liu, Design of an accurate end-of-arm force display system based on wearable arm gesture sensors and EMG sensors, Information Fusion, vol. 39, pp. 178-185, 2018). Os sistemas comerciais permanecem, em larga medida, confinados ao laboratório: dependem de eletrodos cabeados, de estágios de entrada volumosos e de rádios de alto consumo, o que restringe as sessões a poucas horas e prende o sujeito a equipamentos fixos. Tais limitações inviabilizam estudos longitudinais de fadiga, fisioterapia fora do ambiente clínico e emprego em campo, contextos em que conforto e ausência de manutenção são determinantes (M. Zhu, G. Li, Y. Wang e D. Zhang, Ultra-low-power design for wearable EMG systems, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 15, no. 2, pp. 292-302, 2021). A convergência entre amplificadores de instrumentação de baixo ruído, conversores analógico-digitais sigma-delta de alta resolução e sistemas em chip com rádio Bluetooth Low Energy (BLE) tornou tecnicamente viável a eletromiografia genuinamente vestível, havendo protótipos que abrangem braçadeiras de eletrodos secos, matrizes têxteis tecidas em vestuário, headsets de EEG/EMG de poucos miliwatts com compressão embarcada e registradores BLE com autonomia de meses (K. Ruan, J. Wu, Y. Zhao, R. H. Chan e Y.-P. Chen, Textile EMG electrodes for wearable device, IEEE EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, 2019; H. Jeong, S. J. Oh, H. J. Lee, T. H. Kwon, I. Y. Kim e S. I. Kim, Wearable EEG/EMG bands for IoT-enabled smart health monitoring, IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 12, pp. 9990-10004, 2021). Ainda assim, atingir razão sinal-ruído de nível clínico sob alimentação por bateria compacta exige o codesenho cuidadoso do front-end analógico, do firmware e do escalonamento do rádio, uma vez que ruído, quantização e sobrecarga de pacotes permanecem como gargalos dominantes. |  |
| 1.8 – Problema que a invenção pretende solucionar. A invenção soluciona, de forma conjunta, um grupo de problemas técnicos que hoje obriga o usuário a escolher entre fidelidade de sinal e autonomia/portabilidade em eletromiografia de superfície: 1. Consumo de energia incompatível com uso vestível prolongado. Sistemas sem fio de sEMG do estado da técnica consomem tipicamente entre 62 mW e 68 mW, e equipamentos clínicos de referência cerca de 65 mW, o que limita a autonomia em baterias compactas e inviabiliza monitoramento de longa duração fora do laboratório. 2. Sobrecarga de rádio. A transmissão amostra a amostra, ou em pacotes muito curtos, faz com que a sobrecarga de cabeçalho e o tempo de rádio no ar dominem o consumo, forçando os projetos a reduzir taxa de amostragem ou resolução para caber no orçamento energético — com perda de informação mioelétrica. 3. Necessidade de reajuste físico do ganho. A amplitude do sEMG varia por ordens de grandeza entre grupos musculares, sítios de medição, sujeitos e condições de pele. Em sistemas com ganho fixo ou ajustado por trimpot, adaptar o dispositivo a um novo músculo exige acesso físico à placa, o que é impraticável em um dispositivo vestível já posicionado sob vestuário ou fixado ao corpo. 4. Excursão negativa do sinal. As formas de onda de sEMG oscilam abaixo de 0 V, o que pode perturbar ou danificar as entradas do microcontrolador e do conversor analógico-digital caso o sinal seja aplicado diretamente. 5. Fragilidade do front-end no ambiente real. Interferência eletromagnética, descargas eletrostáticas, sobrecorrentes e sobretensões — inclusive as decorrentes de pulsos de estimulação elétrica aplicados no mesmo sujeito — comprometem a integridade do estágio de entrada e podem manter os nós internos em impedância excessivamente alta após o evento, impedindo a recuperação do sistema. 6. Ausência de validação quantitativa comparável. A comparação entre dispositivos de sEMG é usualmente feita sobre coletas distintas, em sujeitos e instantes diferentes, o que impede atribuir as diferenças observadas ao hardware. Falta um método que permita submeter dois sistemas exatamente ao mesmo sinal de entrada. |  |
| 1.9 – Descrição detalhada da tecnologia (Descrever a invenção e a melhor forma de realizá-la). A invenção consiste em um nó sensor de sEMG de canal único, alimentado por bateria, cuja cadeia de aquisição é dividida em sete blocos funcionais: pré-amplificação, filtro passa-alta, filtro passa-baixa, amplificador de ganho ajustável, conversão analógico-digital, circuito de tensão de referência e microcontrolador com rádio. A melhor forma de realização até aqui construída e caracterizada é descrita a seguir. 1) Eletrodos e captação diferencial. São empregados três eletrodos de Ag/AgCl com gel condutivo: dois eletrodos ativos, posicionados nas extremidades e espaçados de 25 mm, realizam a medida diferencial do sinal de sEMG; um terceiro eletrodo, disposto entre eles, serve de referência. Essa configuração diferencial com eletrodo de referência interposto contribui de forma determinante para a supressão da interferência de modo comum. 2) Pré-amplificação e proteção de entrada. O estágio de pré-amplificação utiliza o amplificador de instrumentação INA317, escolhido por consumir 50 microampères, apresentar tensão de offset de 75 microvolts, razão de rejeição de modo comum de 110 dB e baixo ruído — características essenciais para sinais de baixa amplitude. Ambas as entradas, positiva e negativa, são ligadas por meio de resistores R1 que limitam a corrente em caso de sobrecorrente. A proteção contra interferência eletromagnética e descarga eletrostática é obtida pela rede formada pelo resistor R2 e pelos capacitores C2 e C3. Diodos BAT54S protegem o estágio contra condições de subtensão e sobretensão. Após uma primeira filtragem passa-baixa, o sinal é amplificado pelo amplificador de instrumentação com ganho fixo de 35 vezes. Uma tensão de referência Vref injeta uma pequena corrente de offset através dos resistores R3, o que auxilia a recuperação do sistema após um pulso de estimulação, evitando que os nós internos permaneçam em impedância excessivamente alta. 3) Filtro passa-banda ativo. São utilizados filtros ativos, e não passivos, pelas vantagens de isolamento de impedância entre estágios consecutivos, possibilidade de operar simultaneamente como amplificadores de sinal e emprego de capacitores como elementos reativos, em lugar de indutores, cuja precisão e exatidão são mais difíceis de obter. Implementa-se um filtro passa-alta Sallen-Key de segunda ordem com resposta Butterworth, projetado para frequência de corte de 20 Hz (medida em 30 Hz) e ganho de 1,55, e um filtro passa-baixa Sallen-Key de segunda ordem, também Butterworth, projetado para frequência de corte de 482 Hz (medida em 400 Hz) e mesmo ganho de 1,55. A topologia Sallen-Key com resposta Butterworth é adotada por garantir banda passante maximamente plana. O ganho em cascata da cadeia completa é de 907 vezes, com banda de 30 Hz a 400 Hz. 4) Amplificador de ganho ajustável digitalmente. O estágio de ganho ajustável adapta a amplitude do sinal de sEMG ao sítio de medição, permitindo que sinais de músculos diferentes sejam trazidos a faixas compatíveis com o sistema de aquisição. O circuito emprega o circuito integrado DS3502, um potenciômetro digital de 7 bits controlado por barramento I2C, com resistência máxima ajustada em 10 kiloohms, o que permite variar o ganho do circuito de aquisição de 2 a 11 vezes. O ganho fixo do amplificador de instrumentação estabelece o limite inferior da faixa desejada, enquanto os ganhos mais elevados são obtidos por meio do circuito de ganho ajustável. Como o ajuste é feito por comando digital, ele pode ser executado remotamente e em tempo real pelo enlace sem fio, sem qualquer acesso físico ao dispositivo. 5) Deslocador de nível. Como as formas de onda de sEMG frequentemente oscilam abaixo de 0 V, com risco de perturbação ou dano às entradas do microprocessador, foi projetado um estágio de deslocamento de nível DC em topologia inversora, empregando uma referência de precisão de 2,048 V (MAX6106) e um amplificador operacional MCP609, que translada o sinal para a faixa de 0 V a 5 V exigida pelo processador, sem perda de fidelidade. 6) Conversão analógico-digital. O conversor empregado é o ADS112C04, um conversor sigma-delta de 16 bits e baixo consumo com interface I2C, adequado à captura de sinais de baixa amplitude. Ele dispõe de amplificador de ganho programável (1 a 128 vezes), quatro canais diferenciais, taxas de amostragem ajustáveis até 2 kamostras/s e modos de operação eficientes, com consumo típico de 315 microampères. Opera de 2,3 V a 5,5 V, oferecendo alta resolução e flexibilidade para aplicações portáteis de biossensoriamento. Sua seleção foi motivada primordialmente pelo baixo consumo, pela alta resolução e pelo ganho configurável. 7) Microcontrolador, rádio e alimentação. O sistema em chip nRF52840 integra núcleo Arm Cortex-M4F de 64 MHz, 1 MB de memória flash, 256 kB de RAM e rádio multiprotocolo de 2,4 GHz com suporte a Bluetooth 5.4 (LE, Long Range). Na realização descrita, o sistema em chip é alimentado por bateria de íon de lítio de célula única de 400 mAh e 3,7 V; um conversor elevador (step-up) de alta eficiência e um regulador de tensão de baixo ruído geram os trilhos de alimentação requeridos tanto pelo front-end analógico quanto pelo microcontrolador. A comunicação é BLE 5.1 e o receptor pode ser um computador ou um smartphone. A placa mede 55 mm x 30 mm. 8) Interconexão digital. Os periféricos digitais compartilham um único barramento I2C (TWI) do microcontrolador, com linha de relógio SCL no pino P0.27 e linha de dados SDA no pino P0.26. O conversor ADS112C04 responde no endereço 0x45 e o potenciômetro digital DS3502 no endereço 0x28. O mapeamento do comando de ganho para o cursor do potenciômetro é linear, cobrindo toda a faixa de 7 bits (0x00 a 0x7F). 9) Firmware, agregação de pacotes e serviço BLE. O firmware amostra o conversor de forma contínua e armazena as amostras em um buffer circular do tipo primeiro a entrar, primeiro a sair. Na configuração caracterizada em laboratório, os dados adquiridos a 1 kamostra/s são agregados em notificações BLE emitidas a 20 Hz, o que reduz de forma significativa o tempo de rádio no ar sem sacrificar resolução — este é um elemento central da economia de energia obtida. O dispositivo expõe um serviço GATT customizado, de identificador 19b10001-1000-e8f2-537e-4f6cd168a114, com duas características: uma característica de dados de EMG, de identificador 19b10002-1000-e8f2-537e-4f6cd168a114, que transmite por notificação vetores de amostras inteiras sinalizadas de 16 bits; e uma característica de controle de ganho, de identificador 19b10003-1000-e8f2-537e-4f6cd168a114, na qual a escrita de um único octeto atualiza em tempo real o valor do cursor do DS3502 e, portanto, o ganho analógico do canal. O firmware verifica o descritor de configuração da característica antes de notificar e utiliza o evento de conclusão de transmissão como mecanismo de controle de fluxo, o que mantem a perda de pacotes abaixo de 0,1%. 10) Modos de operação e gestão de energia. O dispositivo opera em quatro estados distintos: OFF, em que todo o sistema é desligado e corrente e potência caem a zero; IDLE, em que a eletrônica está energizada mas o nó ainda não está conectado a um dispositivo central BLE; CONNECTED, em que o nó já está pareado ao receptor mas a característica BLE não está sendo lida; e TRANSMITTING, em que o receptor lê ativamente a característica e os pacotes são enviados periodicamente. Medidos sob trilho de 5,0 V, os valores eficazes de corrente e a potência resultante são: 0 mA e 0 mW em OFF; 2,922 mA e 14,61 mW em IDLE; 8,497 mA e 42,49 mW em CONNECTED; e 9,063 mA e 45,32 mW em TRANSMITTING. O estabelecimento da conexão eleva a corrente em um único degrau, de aproximadamente 2,9 mA para cerca de 8,5 mA, e o início do fluxo de dados faz surgir picos periódicos de corrente que revelam as transferências de pacotes. A minimização do consumo é obtida no nível do firmware por quatro estratégias combinadas: todos os periféricos não utilizados são desabilitados sempre que o rádio está desconectado; a rotina interna de gerenciamento de energia do sistema em chip é invocada durante os períodos de inatividade; a potência de transmissão BLE é reduzida a -20 dBm; e o intervalo de anúncio (advertising) é estendido do valor padrão de 40 ms para 500 ms, reduzindo ainda mais o ciclo de trabalho do rádio. 11) Modo alternativo de alta vazão. O mesmo hardware admite uma configuração de firmware voltada a fluxo contínuo de alta taxa, em que o conversor opera a 2 kamostras/s, as amostras são agrupadas em pacotes de 60 amostras inteiras sinalizadas de 16 bits (120 octetos por notificação), a unidade máxima de transmissão é negociada em 247 octetos, emprega-se a camada física BLE 2M e o intervalo de conexão é reduzido à faixa de 7,5 ms a 15 ms, com latência de escravo nula e tempo limite de supervisão de 4000 ms. Nessa configuração obtêm-se aproximadamente 250 pacotes por segundo, o que corresponde a cerca de 30 kB/s (240 kbit/s) de vazão útil. Essa realização troca autonomia por latência e taxa, e é adequada a aplicações de controle em tempo real; a comutação entre os dois modos é feita apenas por configuração de firmware, sem alteração de hardware. 12) Método de validação por reprodução física do sinal. Um aspecto relevante da realização é o método empregado para caracterizar o desempenho, que também integra a invenção enquanto forma de verificação. Em lugar de comparar coletas distintas, um segmento representativo de um conjunto de dados público de sEMG é reproduzido fisicamente por meio de um conversor digital-analógico e aplicado simultaneamente ao dispositivo proposto e a um sistema de eletromiografia de grau clínico, de modo que ambos sejam submetidos exatamente ao mesmo sinal de entrada. Foi utilizado o EMG Physical Action Data Set (T. Theodoridis, UCI Machine Learning Repository, 2011, DOI 10.24432/C53W49), obtido com quatro voluntários — três homens e uma mulher, de 20 a 30 anos — em 20 sessões cada, com dez ações normais e dez ações agressivas, sinais captados por sistema Delsys com oito eletrodos de superfície em braços (bíceps e tríceps) e pernas (quadríceps e isquiotibiais), na Essex Robotic Arena de 4 m x 5,5 m, com saco de pancadas de 1,75 m, gerando cerca de 10.000 amostras por canal em cada sessão. O movimento selecionado foi um chute lateral (sidekicking), por representar contração muscular rápida e de alta amplitude. 13) Cadeia unificada de processamento e figura de mérito. A ambos os registros aplica-se o mesmo processamento: os sinais são normalizados para o intervalo de -1 a 1; o envelope é detectado pelo valor eficaz calculado em janelas deslizantes de 50 ms; os segmentos ativos são identificados quando o envelope excede 20% da amplitude de pico do sinal; o ruído é estimado pelo valor eficaz dos segmentos de repouso; e a razão sinal-ruído é calculada, em decibéis, como vinte vezes o logaritmo decimal da razão entre o valor eficaz do sinal e o valor eficaz do ruído. Esse procedimento assegura comparação quantitativa e justa entre os dois sistemas. 14) Resultados obtidos. No domínio do tempo, os três sinais — o do conjunto de dados original, o adquirido pelo protótipo e o registrado pelo sistema clínico — apresentam forte alinhamento temporal, com picos de ativação sincronizados, estrutura de forma de onda e padrão de contração preservados, conforme evidenciado pelas curvas de envelope; as regiões de contração detectadas automaticamente são similares em todos os casos, indicando robustez do procedimento de segmentação. A análise de razão sinal-ruído resultou em 10,7 dB para o conjunto de dados original, 9,0 dB para o sistema proposto e 12,7 dB para o sistema clínico. Embora o sistema proposto apresente maior variabilidade de ruído de fundo, isso não afetou significativamente a identificação dos eventos relevantes, e os picos permanecem bem definidos, com consistência morfológica. No domínio da frequência, ambos os sistemas exibem ganho consistente na faixa fisiologicamente relevante; o sistema proposto apresenta ganho geralmente mais alto ao longo do espectro, indicando maior sensibilidade, e variações de fase mais abruptas em frequências elevadas, enquanto o sistema clínico apresenta deslocamento de fase mais linear e gradual. As diferenças observadas nas curvas de ganho e fase refletem características próprias de projeto e não comprometem a capacidade do sistema proposto de representar adequadamente a dinâmica do sinal de sEMG em cenários reais de uso. |  |
| 1.10 – Variações da tecnologia (As variações são previsões de formas possíveis de realização da invenção, incluindo faixas, proporções, materiais alternativos, etc). 1. Número de canais. A realização descrita é de canal único, mas o conversor ADS112C04 dispõe de quatro canais diferenciais, permitindo variações com 2 a 4 canais de sEMG no mesmo nó sensor sem alteração do barramento digital; variações com maior contagem de canais podem ser obtidas replicando a cadeia analógica e multiplexando conversores no mesmo barramento I2C, com endereços distintos. 2. Taxa de amostragem e resolução efetiva. A taxa pode ser ajustada de algumas centenas de amostras por segundo até 2 kamostras/s, conforme o compromisso desejado entre banda útil e consumo. O amplificador de ganho programável interno ao conversor pode ser configurado de 1 a 128 vezes, redistribuindo o ganho entre os domínios analógico e digital. 3. Faixa de ganho analógico. A resistência máxima do potenciômetro digital pode ser ajustada para valores distintos de 10 kiloohms, deslocando a faixa de ganho ajustável; a faixa de 2 a 11 vezes descrita pode assim ser estendida para cima ou para baixo. O ganho fixo de 35 vezes do amplificador de instrumentação pode igualmente ser redimensionado pela rede de ganho externa. 4. Banda passante. As frequências de corte de projeto, de 20 Hz e 482 Hz, podem ser reposicionadas pela escolha dos componentes das redes Sallen-Key, cobrindo variações com banda mais estreita, para rejeição mais agressiva de artefato de movimento e de interferência da rede elétrica, ou mais larga, para captar componentes de alta frequência de interesse em estudos de velocidade de condução. A ordem dos filtros pode ser elevada por cascateamento de seções Sallen-Key adicionais, e outras respostas, como Chebyshev ou Bessel, podem substituir a Butterworth quando o requisito predominante for seletividade ou linearidade de fase, respectivamente. 5. Componentes alternativos. O amplificador de instrumentação INA317 pode ser substituído por outros amplificadores de instrumentação de micropotência com razão de rejeição de modo comum equivalente ou superior; o potenciômetro digital DS3502 por potenciômetros digitais de resolução distinta, inclusive com interface SPI; o conversor ADS112C04 por outros conversores sigma-delta de 16 bits ou mais; e o par MAX6106 e MCP609 por outras combinações de referência de tensão de precisão e amplificador operacional de baixo consumo, mantendo-se a topologia inversora de deslocamento de nível. 6. Microcontrolador e enlace sem fio. O sistema em chip nRF52840 pode ser substituído por outros sistemas em chip com rádio BLE. Além do BLE 5.1 empregado, são possíveis variações que utilizem BLE Long Range (codificado), BLE 2M, ou ainda outros enlaces de baixo consumo, com o entendimento de que a estratégia de agregação de amostras em pacotes se mantém aplicável. 7. Política de agregação e ciclo de trabalho do rádio. A relação entre taxa de aquisição e taxa de notificação pode ser variada continuamente: a realização descrita agrega dados de 1 kamostra/s em notificações de 20 Hz, e o modo alternativo agrega 60 amostras por pacote a aproximadamente 250 pacotes por segundo. Variações intermediárias permitem posicionar o dispositivo em qualquer ponto do compromisso entre latência, vazão e autonomia. A potência de transmissão pode ser ajustada entre -20 dBm e os níveis máximos suportados pelo rádio, e o intervalo de anúncio entre 40 ms e alguns segundos, conforme a distância de operação e a autonomia pretendidas. Variações podem ainda incluir compressão ou extração de características embarcada, como cálculo do envelope por valor eficaz no próprio nó, transmitindo-se apenas o envelope quando a aplicação não exigir a forma de onda completa. 8. Alimentação. A bateria de íon de lítio de 400 mAh e 3,7 V pode ser substituída por células de capacidade distinta, incluindo células-moeda, ajustando-se o conversor elevador; variações podem incorporar recarga por indução, gerenciamento de carga integrado e monitoramento do estado de carga. 9. Eletrodos. Os eletrodos de Ag/AgCl com gel podem ser substituídos por eletrodos secos, eletrodos têxteis integrados a vestuário ou eletrodos impressos flexíveis. O espaçamento de 25 mm entre os terminais ativos pode ser ajustado conforme o grupo muscular alvo e o comprimento das fibras. 10. Fator de forma. A placa de 55 mm x 30 mm pode ser reduzida por integração adicional ou dividida em placas empilhadas, e o conjunto pode ser encapsulado em invólucro adesivo, braçadeira elástica ou bolso têxtil. 11. Reprodução física do sinal para verificação. O método de validação pode empregar qualquer conversor digital-analógico de resolução e banda adequadas, outros conjuntos de dados de sEMG, e outros sistemas de referência de grau clínico, mantendo-se o princípio de submeter os sistemas comparados exatamente ao mesmo sinal de entrada. 12. Aplicações. Sem alteração de hardware, o dispositivo aplica-se a ciências do esporte, reabilitação e fisioterapia, ergonomia, controle de próteses mioelétricas e exoesqueletos, interfaces homem-máquina e acompanhamento de fadiga muscular. |  |
| 1.11 – Novidade e atividade inventiva (Comparar a solução proposta com outras soluções que já foram divulgadas no estado da técnica, ressaltando o que diferencia a invenção proposta do que já existe. É imprescindível acrescentar o que foi encontrado na busca por documentos de patente. Para isso, solicitamos que realizem uma busca nas bases de dados apropriadas, como https://patents.google.com/; https://worldwide.espacenet.com/patent/; https://busca.inpi.gov.br/pePI/jsp/patentes/PatenteSearchBasico.jsp; https://www.lens.org/; https://patentscope.wipo.int/search/pt/search.jsf; etc). A solução proposta distingue-se do estado da técnica pela combinação, em um único nó sensor de canal único alimentado por bateria e de 55 mm x 30 mm, dos seguintes elementos: (a) cadeia analógica dedicada à banda de 30 Hz a 400 Hz com ganho em cascata de 907 vezes, rede de proteção de entrada contra interferência eletromagnética, descarga eletrostática, sobrecorrente e sobretensão, e injeção de corrente de offset para recuperação após pulso de estimulação; (b) estágio de ganho ajustável de 2 a 11 vezes comandado remotamente por potenciômetro digital via característica GATT dedicada, sem acesso físico ao dispositivo; (c) conversão sigma-delta de 16 bits a 2 kamostras/s; (d) desacoplamento entre a taxa de aquisição e a taxa de notificação BLE por meio de agregação de amostras em pacotes, associado à redução da potência de transmissão a -20 dBm e à extensão do intervalo de anúncio a 500 ms, do que resulta consumo de 45,32 mW em transmissão contínua, aproximadamente 30% inferior ao das arquiteturas comparadas; e (e) método de verificação por reprodução física do sinal de um conjunto de dados público, com aquisição simultânea pelo dispositivo proposto e por um sistema de grau clínico, o que elimina a variabilidade entre sujeitos e sessões na comparação. O quadro a seguir apresenta a comparação com os documentos e referências levantados. Número e título do documento de patente / referência bibliográfica; Comparação com a sua invenção. ATENÇÃO — BUSCA EM BASES DE PATENTES A SER COMPLETADA PELOS INVENTORES E PELA CTIT ANTES DO ENVIO. O quadro abaixo consolida a comparação com a literatura técnica não patentária efetivamente levantada e verificada pelos inventores. A busca em bases de documentos de patente (Google Patents, Espacenet, INPI, Lens.org e Patentscope) ainda deve ser realizada e os resultados inseridos nas linhas subsequentes, com número e título de cada documento.; Expressões de busca sugeridas, a executar nas bases indicadas no enunciado deste campo: (i) sEMG AND (BLE OR Bluetooth Low Energy) AND low power; (ii) surface electromyography AND wireless AND (digital potentiometer OR programmable gain OR adjustable gain); (iii) electromyography AND (sample aggregation OR packet aggregation OR buffering) AND (duty cycle OR advertising interval); (iv) wearable EMG sensor AND sigma-delta ADC AND 16-bit; (v) eletromiografia AND sem fio AND ganho ajustável (base do INPI). Classificações internacionais de interesse: A61B 5/389, A61B 5/24, A61B 5/00, H04W 4/80. Recomenda-se registrar, para cada documento recuperado, número, título, titular, data de prioridade e a comparação com os elementos (a) a (e) descritos no parágrafo acima.. G. Imperatori, P. Cunzolo, D. Cvetkov e D. Barrettino, Wireless surface electromyography probes with four high-speed channels, IEEE Sensors Journal, vol. 13, no. 8, pp. 2954-2961, 2013.; Emprega quatro canais com transmissão BLE a 4 kamostras/s, porém com conversão de apenas 12 bits e banda muito mais larga (8,7 Hz a 952 Hz), o que admite mais ruído fora da banda mioelétrica útil. Não descreve ajuste remoto de ganho por potenciômetro digital, nem estratégia de agregação de amostras associada à redução de potência de transmissão e à extensão do intervalo de anúncio, elementos responsáveis pelo consumo de 45,32 mW da invenção. A invenção oferece 16 bits de resolução e cadeia analógica restrita a 30 Hz a 400 Hz, ajustada à banda em que se concentra a energia do sEMG.. X. Tang, Y. Liu, C. Lv e D. Sun, Hand motion classification using a multi-channel surface electromyography sensor, Sensors, vol. 12, no. 2, pp. 1130-1147, 2012.; Utiliza seis canais com conversão de 10 bits, banda de 20 Hz a 500 Hz, taxa de 1 kamostra/s e enlace de radiofrequência proprietário. A invenção difere pela resolução de 16 bits, pelo dobro da taxa de amostragem, pelo emprego de BLE padronizado — que dispensa receptor dedicado, permitindo uso de smartphone ou computador — e pelo ganho ajustável remotamente.. G. L. Cerone, A. Botter e M. Gazzoni, A modular, smart, and wearable system for high density sEMG detection, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 66, no. 12, pp. 3371-3380, 2019.; Sistema de alta densidade com 32 canais, 16 bits e 2 kamostras/s, transmitindo por Wi-Fi. Embora supere a invenção em número de canais, o enlace Wi-Fi implica consumo e complexidade de rede substancialmente superiores aos do BLE, sendo incompatível com o orçamento energético de 45,32 mW obtido pela invenção. A invenção não pretende competir em densidade de canais, mas em autonomia, simplicidade de emparelhamento e possibilidade de ajuste remoto de ganho por canal.. M. A. Ahamed, M. A.-U. Ahad, M. H. A. Sohag e M. Ahmad, Development of low cost wireless biosignal acquisition system for ecg emg and eog, 2nd International Conference on Electrical Information and Communication Technologies (EICT), pp. 195-199, 2015.; Sistema de baixo custo com seis canais, conversão de 10 bits, banda de 0,03 Hz a 564 Hz, 1,2 kamostras/s e enlace Bluetooth clássico. A resolução de 10 bits e a banda excessivamente larga limitam a razão sinal-ruído; o Bluetooth clássico consome consideravelmente mais que o BLE. A invenção difere pela resolução de 16 bits, pela filtragem Butterworth dedicada de 30 Hz a 400 Hz e pelas estratégias de gestão de ciclo de trabalho do rádio.. X.-B. Chen, Y.-X. Zhou, H.-P. Wang, X.-Y. Lu e Z.-G. Wang, Design of sEMG-detecting circuit for EMG-bridge, 39th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), pp. 382-385, 2017.; Circuito de detecção de sEMG com oito canais e 12 bits, banda de 20 Hz a 450 Hz e 1 kamostra/s, porém com transmissão cabeada. A invenção elimina o cabeamento por meio de enlace BLE de baixo ciclo de trabalho, mantendo maior resolução e taxa de amostragem, e acrescenta o ajuste remoto de ganho.. Delsys Incorporated, Trigno Wireless Biofeedback System: User Guide, 2021 (sistema clínico de referência utilizado na validação).; Sistema comercial de grau clínico adotado como referência nas medidas. Apresentou razão sinal-ruído de 12,7 dB contra 9,0 dB da invenção, porém com consumo de 65 mW contra 45,32 mW. A invenção entrega, portanto, fidelidade da mesma ordem — com alinhamento temporal, preservação da morfologia da forma de onda e detecção equivalente de contrações — a aproximadamente 70% do consumo, além de permitir ajuste remoto de ganho, recurso não descrito no sistema de referência.. P.-C. Chen, S.-J. Ruan e Y.-W. Tu, Power-management strategies in sEMG wireless body sensor networks based on computation allocations: A case study for fatigue assessments, IEEE Access, vol. 8, pp. 181366-181374, 2020.; Aborda gestão de energia em redes corporais de sEMG por meio da alocação de carga computacional entre nó e estação. Consumo relatado de 62,7 mW, superior aos 45,32 mW da invenção. A economia da invenção não decorre de realocação de computação, mas do desacoplamento entre taxa de aquisição e taxa de notificação por agregação de amostras, combinado à redução da potência de transmissão a -20 dBm, à extensão do intervalo de anúncio a 500 ms e à desabilitação dos periféricos não utilizados enquanto o rádio está desconectado.. M. Simic e G. M. Stojanovic, Wearable device for personalized EMG feedback-based treatments, Results in Engineering, vol. 23, p. 102472, 2024.; Dispositivo vestível de EMG com realimentação personalizada, com consumo de 67,65 mW — aproximadamente 49% acima do da invenção. Não descreve a combinação de cadeia analógica dedicada de 30 Hz a 400 Hz com ganho em cascata de 907 vezes, ajuste remoto de ganho por potenciômetro digital de 7 bits e agregação de amostras para redução do tempo de rádio no ar.. M. Zhu, G. Li, Y. Wang e D. Zhang, Ultra-low-power design for wearable EMG systems, IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems, vol. 15, no. 2, pp. 292-302, 2021.; Discute o projeto de ultrabaixo consumo em sistemas vestíveis de EMG e a metodologia de cálculo da razão sinal-ruído, adotada na validação da invenção. Trata-se de referência de contexto: não descreve a arquitetura específica ora proposta, em particular a combinação de ajuste remoto de ganho analógico com política de agregação de pacotes BLE e a caracterização por estados de operação (OFF, IDLE, CONNECTED e TRANSMITTING) com os valores de 0 mW, 14,61 mW, 42,49 mW e 45,32 mW.. DIVULGAÇÃO PRÓPRIA DOS INVENTORES — R. R. Gomes, B. R. Chaves, R. F. Kozan e D. M. Colombo, A Low-Power Bluetooth LE Surface EMG Sensor (cópia em anexo, arquivo 663744.pdf).; Publicação dos próprios inventores descrevendo a invenção. Constitui divulgação anterior ao depósito, razão pela qual foi assinalado o campo 1.3 deste formulário. Aplica-se o Período de Graça de 12 meses previsto no artigo 12 da Lei nº 9.279/1996 para depósito no Brasil, contado da data de publicação — que deve ser confirmada pelos inventores e informada no campo 1.3. ATENÇÃO: o Período de Graça não é reconhecido em todas as jurisdições, o que pode restringir o depósito no exterior. Recomenda-se prioridade máxima ao depósito.. |
| 1.12 – Vantagens da tecnologia (Citar as vantagens da tecnologia proposta frente às soluções já existentes no estado da técnica. Especificar os elementos técnicos da invenção que propiciam tais vantagens). 1. Menor consumo de energia entre as arquiteturas comparadas. O nó transmite dados a 2 kamostras/s consumindo 45,32 mW, contra 65 mW de um dispositivo clínico de referência (Delsys Trigno), 62,7 mW da arquitetura de Chen et al. (2020) e 67,65 mW da de Simic e Stojanovic (2024) — redução de aproximadamente 30% frente a sistemas similares relatados na literatura. Os elementos técnicos que propiciam essa vantagem são: a agregação de amostras em pacotes, que reduz o tempo de rádio no ar por amostra transmitida; a desabilitação de todos os periféricos não utilizados quando o rádio está desconectado; o acionamento da rotina interna de gerenciamento de energia durante os períodos de inatividade; a redução da potência de transmissão a -20 dBm; a extensão do intervalo de anúncio de 40 ms para 500 ms; e a escolha de componentes de micropotência (INA317 com 50 microampères e ADS112C04 com 315 microampères típicos). 2. Redução do consumo sem perda de resolução. Diferentemente das abordagens que reduzem taxa de amostragem ou número de bits para caber no orçamento energético, a economia é obtida no escalonamento do rádio, preservando 16 bits de resolução e 2 kamostras/s. O elemento técnico responsável é o desacoplamento entre a taxa de aquisição e a taxa de notificação BLE, viabilizado pelo buffer circular no firmware. 3. Ajuste de ganho remoto, sem acesso físico ao dispositivo. O potenciômetro digital DS3502 comandado por I2C, associado a uma característica GATT dedicada de escrita, permite reconfigurar o ganho analógico em tempo real pelo enlace sem fio, de 2 a 11 vezes, adaptando o sensor a diferentes músculos, sítios de medição e sujeitos com o dispositivo já vestido. Soluções com ganho fixo ou ajustado por trimpot exigem intervenção mecânica na placa. 4. Fidelidade de sinal comparável à de sistema clínico, comprovada sob sinal de entrada idêntico. A razão sinal-ruído medida foi de 9,0 dB para o sistema proposto, contra 12,7 dB do sistema clínico e 10,7 dB do conjunto de dados original, com forte alinhamento temporal, preservação da estrutura da forma de onda e do padrão de contração, e detecção automática de contrações equivalente entre os sistemas. O elemento técnico que propicia essa vantagem é o codesenho da cadeia analógica dedicada — INA317 com 110 dB de rejeição de modo comum, ganho em cascata de 907 vezes e filtro Butterworth passa-banda de 30 Hz a 400 Hz, ajustado à banda em que se concentra a energia do sEMG — combinado ao conversor sigma-delta de 16 bits. 5. Robustez do front-end em ambiente real e recuperação após estimulação. A rede de proteção de entrada (resistores R1 contra sobrecorrente, resistor R2 com capacitores C2 e C3 contra interferência eletromagnética e descarga eletrostática, e diodos BAT54S contra subtensão e sobretensão) protege o estágio mais sensível da cadeia, e a injeção de corrente de offset pela tensão de referência através dos resistores R3 impede que os nós internos permaneçam em impedância excessivamente alta após um pulso de estimulação, permitindo a recuperação do sistema — atributo relevante em aplicações que associam sEMG e estimulação elétrica funcional. 6. Integridade das entradas digitais. O estágio deslocador de nível em topologia inversora, com referência de precisão de 2,048 V e amplificador MCP609, translada as excursões negativas do sEMG para a faixa de 0 V a 5 V do processador sem perda de fidelidade, eliminando o risco de perturbação ou dano às entradas. 7. Confiabilidade do enlace. A verificação do descritor de configuração da característica antes de cada notificação e o uso do evento de conclusão de transmissão como controle de fluxo mantêm a perda de pacotes abaixo de 0,1%. 8. Compacidade e autonomia em fator de forma vestível. Toda a cadeia, incluindo microcontrolador, rádio e gerenciamento de energia, ocupa uma placa de 55 mm x 30 mm alimentada por bateria de 400 mAh, dispensando cabeamento até uma unidade de aquisição externa. 9. Flexibilidade de operação por firmware. O mesmo hardware atende tanto a um modo de baixo consumo, com notificações agregadas a 20 Hz, quanto a um modo de alta vazão, com aproximadamente 250 pacotes por segundo e cerca de 240 kbit/s, adequado a controle em tempo real — a comutação exige apenas configuração de firmware. 10. Método de verificação de maior rigor metodológico. A reprodução física do sinal por conversor digital-analógico e a aquisição simultânea pelos dois sistemas eliminam a variabilidade entre sujeitos, sessões e instantes, permitindo atribuir as diferenças medidas exclusivamente ao hardware — o que confere às comparações de razão sinal-ruído e de resposta em frequência apresentadas um grau de confiabilidade superior ao das comparações usuais do estado da técnica. 11. Desempenho equivalente com menos recursos. Ainda que limitado a um canal, o dispositivo entrega resolução de 16 bits, banda de 30 Hz a 400 Hz e taxa de 2 kamostras/s equivalentes ou superiores às de sistemas de 4 a 32 canais listados no estado da técnica, com consumo inferior a todos eles. |  |

Seção 2: Inventores

Observação importante:

- Inventores são aquelas pessoas físicas que contribuíram intelectualmente para a invenção no estágio em que ela se encontra.

- Enviar os dados completos de todos os inventores, inclusive daqueles que não tem vínculo com a UFMG, replicando a tabela abaixo quantas vezes forem necessárias.

| INVENTOR 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo: Robert Ribeiro Gomes |  |  |  |  |
| CPF: [PREENCHER] | Identidade nº: [PREENCHER] |  |  | Órgão expedidor: [PREENCHER] |
| Estado Civil: [PREENCHER] | Profissão: [PREENCHER] |  |  | Nacionalidade: Brasileira [CONFIRMAR] |
| Tel. residencial / institucional : [PREENCHER] | Celular: [PREENCHER] |  | E-mail: [PREENCHER] |  |
| Data de nascimento: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Endereço residencial completo: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( X ) Outro: [PREENCHER: titulação máxima à época — assinalar Doutor, Mestre, Especialista ou Graduado conforme o caso e desmarcar esta opção] Link do Lattes: [PREENCHER] — ORCID: 0000-0003-3831-2264 |  |  |  |  |
| À época do desenvolvimento da Tecnologia, possuía vínculo com a UFMG? |  |  |  |  |
| ( X ) Sim. Unidade/Departamento/Curso: Escola de Engenharia / Departamento de Engenharia Elétrica / Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) [CONFIRMAR] ( ) Professor ( ? ) Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado ( ? ) Aluno Mestrado ( ) Aluno Especialização ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: |  | ( ) Não. 1. A qual instituição estava vinculado? 2. Vínculo com a instituição: ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: 3. Sua contribuição foi em virtude desse vínculo? ( ) Sim. ( ) Não. OBSERVACOES: [CONFIRMAR: assinalar Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado OU Aluno Mestrado, conforme o nível em que o inventor estava matriculado no PPGEE à época do desenvolvimento. O artigo indica apenas vínculo com o Graduate Program in Electrical Engineering.] |  |  |

| INVENTOR 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo: Bruno Ribeiro Chaves |  |  |  |  |
| CPF: [PREENCHER] | Identidade nº: [PREENCHER] |  |  | Órgão expedidor: [PREENCHER] |
| Estado Civil: [PREENCHER] | Profissão: [PREENCHER] |  |  | Nacionalidade: Brasileira [CONFIRMAR] |
| Tel. residencial / institucional : [PREENCHER] | Celular: [PREENCHER] |  | E-mail: [PREENCHER] |  |
| Data de nascimento: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Endereço residencial completo: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( X ) Outro: Graduando em Engenharia Elétrica à época do desenvolvimento da tecnologia Link do Lattes: [PREENCHER] — ORCID: 0009-0000-4130-3209 |  |  |  |  |
| À época do desenvolvimento da Tecnologia, possuía vínculo com a UFMG? |  |  |  |  |
| ( X ) Sim. Unidade/Departamento/Curso: Escola de Engenharia / Departamento de Engenharia Elétrica / Curso de Graduação em Engenharia Elétrica ( ) Professor ( ) Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado ( ) Aluno Mestrado ( ) Aluno Especialização ( X ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: |  | ( ) Não. 1. A qual instituição estava vinculado? 2. Vínculo com a instituição: ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: 3. Sua contribuição foi em virtude desse vínculo? ( ) Sim. ( ) Não. OBSERVACOES: [Contribuição: projeto e implementação do firmware do nRF52840 — driver I2C do ADS112C04, driver do potenciômetro digital DS3502, serviço GATT customizado de dados de EMG e de controle de ganho, buffer circular e política de agregação de amostras em pacotes, e estratégias de redução de consumo (desabilitação de periféricos, gerenciamento de energia em inatividade, potência de transmissão de -20 dBm e intervalo de anúncio de 500 ms). CONFIRMAR e complementar com os demais inventores.] |  |  |

| INVENTOR 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo: Renan Fernandes Kozan |  |  |  |  |
| CPF: [PREENCHER] | Identidade nº: [PREENCHER] |  |  | Órgão expedidor: [PREENCHER] |
| Estado Civil: [PREENCHER] | Profissão: [PREENCHER] |  |  | Nacionalidade: Brasileira [CONFIRMAR] |
| Tel. residencial / institucional : [PREENCHER] | Celular: [PREENCHER] |  | E-mail: [PREENCHER] |  |
| Data de nascimento: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Endereço residencial completo: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( X ) Outro: [PREENCHER: titulação máxima à época — assinalar Doutor, Mestre, Especialista ou Graduado conforme o caso e desmarcar esta opção] Link do Lattes: [PREENCHER] — ORCID: 0000-0002-1056-0904 |  |  |  |  |
| À época do desenvolvimento da Tecnologia, possuía vínculo com a UFMG? |  |  |  |  |
| ( X ) Sim. Unidade/Departamento/Curso: Escola de Engenharia / Departamento de Engenharia Elétrica / Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) [CONFIRMAR] ( ) Professor ( ? ) Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado ( ? ) Aluno Mestrado ( ) Aluno Especialização ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: |  | ( ) Não. 1. A qual instituição estava vinculado? 2. Vínculo com a instituição: ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: 3. Sua contribuição foi em virtude desse vínculo? ( ) Sim. ( ) Não. OBSERVACOES: [CONFIRMAR: assinalar Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado OU Aluno Mestrado, conforme o nível em que o inventor estava matriculado no PPGEE à época do desenvolvimento. O artigo indica apenas vínculo com o Graduate Program in Electrical Engineering.] |  |  |

| INVENTOR 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Completo: Dalton Martini Colombo |  |  |  |  |
| CPF: [PREENCHER] | Identidade nº: [PREENCHER] |  |  | Órgão expedidor: [PREENCHER] |
| Estado Civil: [PREENCHER] | Profissão: [PREENCHER — provavelmente Professor / Engenheiro Eletricista, CONFIRMAR] |  |  | Nacionalidade: Brasileira [CONFIRMAR] |
| Tel. residencial / institucional : [PREENCHER] | Celular: [PREENCHER] |  | E-mail: [PREENCHER] |  |
| Data de nascimento: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Endereço residencial completo: [PREENCHER] CEP: [PREENCHER] |  |  |  |  |
| Titulação máxima à época do desenvolvimento da Tecnologia: ( X ) Doutor ( ) Mestre ( ) Especialista ( ) Graduado ( ) Outro: Link do Lattes: [PREENCHER] — ORCID: 0000-0002-6781-9673 |  |  |  |  |
| À época do desenvolvimento da Tecnologia, possuía vínculo com a UFMG? |  |  |  |  |
| ( X ) Sim. Unidade/Departamento/Curso: Escola de Engenharia / Departamento de Engenharia Elétrica / Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) [CONFIRMAR] ( X ) Professor ( ) Aluno Doutorado ou Pós-Doutorado ( ) Aluno Mestrado ( ) Aluno Especialização ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: |  | ( ) Não. 1. A qual instituição estava vinculado? 2. Vínculo com a instituição: ( ) Professor ( ) Aluno Pós-Graduação ( ) Aluno Graduação ( ) Técnico-administrativo ( ) Outro: 3. Sua contribuição foi em virtude desse vínculo? ( ) Sim. ( ) Não. OBSERVACOES: [CONFIRMAR titulação (assinalada como Doutor) e vínculo (assinalado como Professor). O artigo indica apenas vínculo com o Graduate Program in Electrical Engineering da UFMG; caso o inventor fosse aluno de pós-graduação à época, corrigir os campos acima.] |  |  |

Seção 3: Parcerias

3.1 - Houve o envolvimento/parceria de outra instituição para desenvolvimento da invenção? Obs: Se constarem inventores de outras instituições ou empresas, estas instituições ou empresas serão consideradas parceiras. ( ) Não. ( X ) Sim – Agência(s) de Fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código de Financiamento 001; Instituto Serrapilheira – processo Serra-2211-42117; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) – processo APQ-05837-23. Termos de outorga a serem encaminhados em anexo pelos inventores. Enviar Termo de Outorga ou documento análogo. ( ) Sim – Outras universidades: Enviar convênio, contrato de parceria, projeto de pesquisa, dissertação, tese, edital de incubação, publicações, etc. ( ) Sim – Instituições ou empresas: Enviar convênio, contrato de parceria, projeto de pesquisa, dissertação, tese, edital de incubação, publicações, etc.

3.2 – Houve uso de material biológico cedido por terceiros? ( X ) Não ( ) Sim, via Termo de Transferência de Material. ( ) Sim, sem Termo de Transferência de Material.

3.2 – Existem empresas já interessadas na tecnologia? ( X ) Não ( ) Sim. Quais?

3.3 – Sugira empresas para as quais a sua tecnologia pode ser ofertada, se possível com contatos. Empresas brasileiras de eletromiografia, fisioterapia e equipamentos para reabilitação: 1. Miotec Equipamentos Biomédicos (Porto Alegre, RS) — sistemas de eletromiografia de superfície e biofeedback. https://miotec.com.br 2. EMG System do Brasil (São José dos Campos, SP) — eletromiógrafos e sistemas de aquisição de sinais biológicos. https://www.emgsystem.com.br 3. Ibramed Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos (Amparo, SP) — eletroestimulação e equipamentos para fisioterapia. https://ibramed.com.br 4. KLD Biosistemas Equipamentos Eletrônicos (Amparo, SP) — equipamentos para fisioterapia e reabilitação. https://kld.com.br 5. Neurosoft / Brain Support (São Carlos, SP) — instrumentação para neurociência e biofeedback. Empresas internacionais do segmento de sEMG vestível: 6. Delsys Incorporated (Natick, MA, EUA) — sistemas Trigno de sEMG sem fio; referência clínica utilizada na validação. 7. Noraxon USA (Scottsdale, AZ, EUA) — sistemas Ultium de sEMG sem fio para esporte e reabilitação. 8. OT Bioelettronica (Turim, Itália) — eletromiografia de alta densidade e instrumentação de pesquisa. 9. Cometa Systems (Milão, Itália) — sistemas sem fio Wave/PicoEMG. 10. PLUX Wireless Biosignals / BITalino (Lisboa, Portugal) — plataformas de biossinais de baixo custo. 11. mDurance Solutions (Granada, Espanha) — sEMG vestível para avaliação musculoesquelética. 12. Technaid (Madri, Espanha) — exoesqueletos e sensores para reabilitação. Segmentos adicionais de interesse, a explorar: 13. Fabricantes de próteses mioelétricas e exoesqueletos (controle por sEMG). 14. Empresas de tecnologia esportiva e monitoramento de desempenho de atletas. 15. Empresas de ergonomia e saúde ocupacional, para avaliação de fadiga muscular em ambiente industrial. [PREENCHER: contatos nominais e endereços de e-mail dos responsáveis, se os inventores já possuírem interlocução com alguma das empresas acima]

Seção 4: Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado

4.1 - A tecnologia envolve o uso de organismo ou parte de organismo proveniente da fauna e/ou da flora brasileira? ( ) Sim. Especificar: ( X ) Não.

4.2 – A invenção advém do uso de conhecimento tradicional de povos da cultura brasileira?

( ) Sim. Especificar: ( X ) Não.

Envio do formulário

Este formulário deve ser preenchido e enviado para o e-mail patentes@ctit.ufmg.br junto com os eventuais anexos.

Inserir na mensagem o título “Notificação de Invenção” seguido da data do envio do mesmo. EXEMPLO: Notificação de Invenção – XX / XX / XXXX.